1.目的 : 為使人員明瞭厚薄規校驗操作的方法，確保厚薄規維持良好之狀態，達到量測使用時之準確度，及避免因不當使用，遭致損壞或減損其使用期限。 2.範圍 : 全公司厚薄規皆適用。 3.權責 : 3.1 儀器管理人員: 維護與定期校驗。 3.2 校驗及管理: 依照【儀器校驗與管理作業程序】。 4.校驗程序 : 4.1 校驗方式: 內校。 4.2 校驗週期: 一年。 4.3 校驗使用設備: (a)校驗合格的分釐卡 – 規格0 ~ 25mm/精度1µm。 (b)分釐卡夾持器。 4.4 校驗前準備作業: (a)分釐卡兩測砧面及待校之厚薄規用酒精進行擦拭。 (b)待校之厚薄規及分釐卡先置於校驗環境１小時以上。 4.5 允收判定: 厚薄規的厚度t(mm); 允收(mm). 0.01 ≦ t < 0.10; ± 0.005. 0.10 ≦ t ≦ 1.00; ± 0.010. 4.6 校驗步驟 : 4.6.1 外觀檢查: 檢查厚薄規是否有生鏽或其它狀況。 4.6.2 尺寸檢查: (a)利用分釐卡進行每片厚薄規之量測 。 (b)每片於量測位置量測三次，合格即為允收。 4.6.3 校驗記錄: 將4.6.1及4.6.2的檢查結果及數據記錄於【量規儀器校記錄表】 內。 5.注意事項 : 5.1 應經常進行擦拭及加防鏽油保養。 6.相關文件 : 【CSP005-08/儀器校驗與管理作業程序】 7.使用表單 : 【CSP005-07/量規儀器校驗記錄表】