1.目的 : 建立分厘卡操作及校驗作業標準，使儀器操作人員能熟練操作步驟，確保儀器維持良好的準確度，避免儀器因不當使用遭致損壞減少使用期限。 2.範圍 : 凡公司測砧為固定式的分厘卡皆適用。 3.權責 : 3.1 儀器管理人員: 定期維護與校驗。 4.規格 : 4.1 使用溫度: 5℃~40℃。 4.2 保存溫度: -10℃~60℃。 4.3 Mitutoyo各型號分厘卡規格: 型式; 數位式 (適用: 外徑量測). 型號; 293 - 240 外徑分厘卡; 293 - 831 外徑分厘卡; 293 - 815 外徑分厘卡; 293 - 341 外徑分厘卡; 293 - 241 外徑分厘卡. 量測範圍; 0 - 25mm; 0 - 25mm / 0 - 1"; 0 - 25mm / 0 - 1"; 25 - 50mm / 1 - 2"; 25 - 50mm. 最小讀值; 0.001mm; 0.001mm / 0.00005"; 0.001mm / 0.00005"; 0.001mm / 0.00005"; 0.001mm. 單位; mm; mm / in 切換; mm / in 切換; mm / in 切換; mm. 允收判定; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.003mm. 型式; 數位式 (適用: 外徑量測); 刻度式 (適用:溝槽量測 ). 型號; 293 - 242 數位外徑分厘卡; 293 - 343-30 數位外徑分厘卡; 293-350-10 數位外徑分厘卡; 422-230 數位薄片式分厘卡; 146-122 溝槽式分厘卡. 量測範圍; 50 - 75mm; 75~100mm / 3 - 4"; 100 - 125mm / 4 - 5"; 0 - 25mm; 0 - 25mm. 最小讀值; 0.001mm; 0.001mm / 0.00005"; 0.001mm / 0.0001"; 0.001mm; 0.01mm. 單位; mm; mm / in 切換; mm / in 切換; mm; mm. 允收判定; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.003mm; ±0.02mm. 5.數位式功能及操作 : 5.1數位式項目各按鍵之功能: 5.1.1 ORIGIN: 設定零點。 5.1.2 ZERO: 按此鍵數字顯示會變成”0” 。 5.1.3 ZERO/ABS: 按此鍵為”0”點設置,並保持到基準點的尺寸。 5.1.4 HOLE: 保持顯示值。 5.1.5 in/mm: 英吋與毫米的選擇按鍵。 5.2 數位式螢幕顯示的訊息: 螢幕顯示; 訊 息. B; 電池電壓低需立即更換電池。. H; 保持顯示值,欲取消再按一次 HOLD鍵。. INC; 適用於任意一點歸零的比較測量的增量方式。. E-oS / Err-oS; 移動速度過快或雜訊引發出現錯誤訊息,重新安裝電池並重新調整原點。. 5.2.1 調整原點: 型 號; 狀 況; 步 驟; 圖 示. 293-831; 更換電池後,ORIGIN(原點)會被消除。需重新設定原點。; (1)分厘卡的二測量面慢慢接觸,然後轉動棘輪彈簧鈕(定壓裝置),一般測量時滴滴滴三大響即可。 (2)按ORIGIN鍵。 (3)螢幕顯示”0.000”字樣,即完成原點設定。. 重新調整原點; (1)(2)同上敘述。 (3)如果螢幕顯示”0.000”並有"P"閃爍,的過程中,顯示值不變。 (4)按ORIGIN鍵,"P"消失,螢幕顯示”0.000 "字樣,即完成原點設定。. 型 號; 狀 況; 步 驟; 圖 示. 293-815; 更換電池後,ORIGIN(原點)會被消除。需重新設定原點。; (1)分厘卡的二測量面慢慢接觸,然後轉動棘輪彈簧鈕(定壓裝置),一般測量時滴滴滴三大響即可。 (2)按ZERO鍵。 (3)螢幕顯示”0.000”字樣,即完成原點設定。. 重新調整原點. 422-230 293-341 293-241 293-242; 更換電池後,顯示的原點值為25.000,且螢幕"P"閃爍。需重新設定原點。; 以25-50mm分厘卡為範例 (1)插入基準桿,然後轉動棘輪彈簧鈕(定壓裝置),一般測量時滴滴滴三大響即可。 (2)按ORIGIN鍵。 (3)"P"消失,原點設置完成。. 重新調整原點; (1)(2)同上敘述。 (3)如果顯示25.000並且有"P"閃爍,再按一次ORIGIN鍵。在"P"閃爍的過程中,顯示值不變。 (4)"P"消失,原點設置完成。 (5)根據量程的不同,原點值是不一樣的,如圖示C所示。. 使用標準杆以外的基準置原點; (1)轉動套管對顯示參考值進行設置,按HOLD鍵保持顯示值。 (2)按ORIGIN鍵,LCD上將顯示”P” 。 (3)將基準桿放入。 (4)按ORIGIN鍵, "P"消失,原點設置完成。. 293-350-10; 調整原點; (1)分厘卡的二測量面慢慢接觸(或夾上基準桿),然後轉動棘輪彈簧鈕(定壓裝置),一般測量時滴滴滴三大響即可。 (2)短按PRESET鍵時,"P1"或"P2"閃爍並顯示之前己登錄的設定值(若未設定數值則顯示零。 (3)若顯示正確,按下PRESET按鈕使"P1"或"P2"停止閃爍,即完成原點設定。. 146-122; 調整原點; (1)將本儀器的長度設定在比量規(塊規)的尺寸稍長一點(測量內側時短一點)的位置,然後插入量規。 (2)旋轉棘輪,讓測量面與量規輕微接觸,以適當的速度旋轉棘輪三回,讀取指示值。 (3)指示值與量規的尺寸不一致時,使用扳手旋轉外套筒來調節刻度。 【注意】內外側量測的原點不會完全一致,由於螺紋的間隙及測砧厚度的偏差等有可能引起原點差異(內外差) 。若外側測量所調整的原點直接用來做內側量測,可能會產生誤差,原則上內外側量測需分別設定.若 需頻繁交互測量時,可先測量好的內外差來補正讀取值。. 6.溝槽式分厘卡的使用 : 6.1內外側測量的運用如下圖示: 6.2刻度讀取方法如下: 型號; 外側測量 (使用外套筒上側的刻度); 內側測量 (使用外套筒下側的刻度); 圖 示. 146-122; 外 套 筒 : 7.5 測微套筒 : 0.37 讀 取 值 : 7.87; 外 套 筒 : 9.0 測微套筒 : 0.37 讀 取 值 : 9.37. 7.注意事項 : 7.1 主軸的設計是為了使其不能從內套管中移出。移動主軸時請不要超過測量量程的 最大極限,這樣可能會損壞儀器。 7.2 超過三個月不使用,請取出電池妥善保管,否則,電池可能會發生漏液並導致損壞 儀器。 7.3 LCD在閒置二十分鐘後,將自動關閉。如果要再次顯示LCD,旋轉套管或按 ZERO/ABS鍵即可。 7.4 勿受突然的震動,包括掉落或承受過渡的外力。 7.5 使用後存放分厘卡的二側砧面分開,保持2-3mm距離。 8.校驗程序 : 8.1 校驗方式: 內校。 8.2 校驗週期: 一年。 8.3 校驗使用設備: 分厘卡夾持器/校驗合格的0級塊規/校驗合格的塊規夾持器。 8.4 校驗前準備作業及注意事項: (a)待校之分厘卡及塊規先置於校驗環境１小時以上。 (b)取用塊規時需戴棉質手套並擦拭清潔。 (c)塊規若有扭合使用時,由大尺寸到小尺寸依序密接,分開時由小至大依序分開。 (d)塊規使用完畢,應擦拭乾淨上一層防護油,並用油紙包起來保存。 8.5 允收判定: 依4.3所列允收判定欄位所示。 8.6 校驗的步驟: 8.6.1外觀與功能的檢查: (a)全行程應滑順而且動作靈敏,外套筒與內襯筒間之餘 隙應均一,轉動時外套筒不得有明顯的偏擺現象。 (b)按鍵功能需正常或刻線需清晰。 (c)調整原點檢查,依5.2.1操作。 8.6.2 尺寸檢查: (a)外徑校驗: 校驗點尺寸應平均分布於測量範圍的三點,如: 0-25mm分厘卡,校驗點可為5mm / 15mm / 25mm,每個校驗點 量測三次。 (a-1)溝槽式分厘卡需增加內徑校驗,校驗點應平均分布於測量範 圍的三點, 每個校驗點量測三次。 (b)使用分厘卡夾持器固定分厘卡,然後轉動棘輪彈簧鈕(定壓裝 置),測量時滴滴滴三大響即可讀值。 (c)將9.6.1及9.6.2的檢查結果及數據記錄於【量規儀器校記錄 表】內。 【註解一】: 塊規尺寸的許可差(μm) 9.相關文件 : 【儀器校驗與管理作業程序】 10.使用表單 : 【量規儀器校驗記錄表】