1.目的：為使本公司的螺紋牙規校驗作業有效且正確地運作及確保螺紋牙規的精密度。 2.適用範圍： 本公司有能力實施內校的螺紋牙規,均適用於本作業指導書; 其校驗及管理依【儀器 校驗與管理作業程序】執行; 公司可內校的螺紋牙規如下： 2.1 55∘及60∘的平行螺紋塞規,尺寸在4”以下者。(環規排除,委外校驗。) 2.2 1/2"到2"的NPT螺紋塞規及螺紋環規。 3.校驗環境： 3.1溫 度: 23℃± 5℃。 3.2相對溼度: 55% ± 20%。 4.新購入牙規之允許器差值： 4.1 平行螺紋塞規及環規：依各國際規範所要求; 常用規範如下所示: 4.1.1 公制螺紋: (美規)依ansi b1.16m; (歐規)依ISO 1502。 4.1.2 統一螺紋: 依ansi/asme b1.2。 4.1.3 管用螺紋: g螺紋依iso 228-2; npsm螺紋依ansi/asme b1.20.1。 4.2 NPT螺紋牙規： 4.2.1 檢驗用牙規:查詢ansi/asme b1.20.1 (table 9 column 13 & 14)。 同時以校驗用牙規校驗,將其段差值A記錄下來,做為以後校驗依據。 4.2.2 校驗用牙規:查詢ansi/asme b1.20.1 (table 9 column 4 )。 以採購新的檢驗用牙規做為校驗用牙規。 5.校驗之程序： 5.1 校驗方式: 內校。 5.2 校驗週期: 一年。 5.3 校驗位置: (a)平行螺紋塞規每一支在校驗時,每端測量前段及後段之節徑; 若該端牙數較少時,僅需測量一段之節徑。 (b)其他牙規:因係以校驗用牙規來校驗,故必須校驗全部的長度。 5.4校驗設備: 5.4.1 平行螺紋塞規的校驗設備: (a)三線規:具校驗合格的三線規, Ø0.170㎜到Ø3.2㎜一盒共18組。 (b)分厘卡:具校驗合格的分厘卡, 0-125㎜(每25㎜1支),讀取值為0.001㎜。 (c)分厘卡夾持器。 5.4.2 npt螺紋塞規&環規的校驗設備:校驗用之塞規&環規。 5.5 允收判定: 5.5.1 55∘及60∘平行螺紋塞規: 依各國際規範所要求; 常用規範如下所示: (a)公制螺紋:(美規)依ansi b1.16m; (歐規)依ISO 965/ISO 1502(磨耗過的允收與新購入允收不同)。 (b)統一螺紋: 依ansi/asme b1.2。 (c)管用螺紋: G螺紋依ISO 228–2 (磨秏過的允收與新購入允收不同); npsm螺紋依ansi/asme b1.20.1。 5.5.2 NPT螺紋塞規及環規: (a)檢驗用塞規: 其段差值小於1/4牙+A值即合格。 (b)校驗用塞規: 其段差值不變與新購入時的段差值a一樣，即合格。 (c)檢驗用環規: 其段差值小於1/4牙+a值即合格。 (d)校驗用環規: 其段差值不變與新購入時的段差值a一樣，即合格。 5.6 校驗步驟: 5.6.1 55∘及60∘平行螺紋塞規: (a)使用無塵紙清潔擦拭欲校之螺紋塞規。 (b)外觀檢視欲校塞規之狀態後,使用軟毛刷及空氣槍清除殘留物及灰塵。 (c)將欲校之塞規、分厘卡及三線規放置於校驗環境中恆溫二小時。 (d)將分厘卡固定於分厘卡夾持器上。 (e)選取適當之三線規。[P為節距（PITCH）,dm為三線規之鋼線直徑] (e-1)60∘螺紋: dm=0.57735P (e-2)55∘螺紋: dm=0.56369P (f)將三線規中之雙線組套入分厘卡之固定端,然後再將單線組套入可轉動端。 (g)將欲測之螺紋塞規垂直置於雙線組上,然後轉動分厘卡以移動單線組使其接 觸螺紋牙規。 (h)讀取量測值（M）,然後代入以下公式求出有效徑（E）之值。 (i)60∘螺紋: E = M + 0.866025P – 3dm。 (j)55∘螺紋: E = M + 0.96049P – 3.1657dm。 5.6.2 NPT塞規及環規: (a)使用無塵紙清潔擦拭欲校之螺紋塞或環規。 (b)外觀檢視欲校螺紋規之狀態後,使用軟毛刷及空氣槍清除殘留物及灰塵。 (c)將欲校之螺紋規放置於校驗環境中恆溫二小時。 5.6.2.1檢驗用之塞規:將校驗用的環規與欲校塞規互鎖,以校驗用的環規平面為基 準,量取欲校塞規之段差值,其段差值小於1/4牙+a值即合格。 5.6.2.2校驗用之塞規:當新購入時,取同規格校驗用的環規與欲校塞規互鎖,並量 取二平面之段差值a。於校驗週期到期時,將校驗用的環規與欲校塞規互 鎖,其段差值若大於新購入時的段差值a,即送外校判定合格與否。若其段 差值不變與新購入時的段差值a一樣,即合格。（a值:新購入校驗用的環規 與塞規互鎖其段差值。） 5.6.2.3 檢驗用之環規:將校驗用的塞規與欲校環規互鎖，以校驗用的塞規平面為 基準，量取欲校環規之段差值，其段差值小於1/4牙+a值即合格。 5.6.2.4 校驗用之環規:當新購入時,取同規格校驗用的塞規與欲校環規互鎖，並量 取二平面之段差值a。於校驗週期到期時,將校驗用的塞規與欲校環規互鎖 ，其段差值若大於新購入時的段差值a，即送外校判定合格與否。若其段 差值不變與新購入時的段差值a一樣，即合格。(a值:新購入校驗用之環 規與塞規互鎖其段差值。） 6.校驗後之程序： 6.1 校驗後應依校正結果,紀錄於【量規儀器校驗紀錄表】,並將校驗結論登錄於正 航系統及【儀器管理表】中更新資訊。 6.2 依【儀器校驗與管理作業程序】條文5.3.8 校驗結果判定記號與標示。 6.2.1 判定準則: 項目; 量測儀器類別; (AC)允許器差判斷標準. 1; 1.塞規/環規(Plug/Ring Gauge) Pitch Diameter ≦10mm (含); ±0.003mm (±0.0001”). 2; 2.塞規/環規(Plug/Ring Gauge) Pitch Diameter >10mm (不含); ±0.005mm (±0.0002”). 3; 3.Ring Gauge環規 GO端Minor Dia.; Minor Diameter器差判定標準: NG: ≧±0.02mm (≧±0.0008”). 4; 4.Ring Gauge環規 NOGO端Minor Dia.; Minor Diameter器差判定標準: NG: ≧±0.02mm (≧±0.0008”). 7.調整式螺紋環規調整步驟：現有調整環規於委外校驗時進行調整。 7.1將螺紋環規及校正用螺紋塞規執行清潔。 7.2塗抹低密度之潤滑油於校正用螺紋塞規。 7.3將螺紋環規上之固定螺絲(LOCKING SCREW)反時針方向旋轉直到鬆開為止,但不可將固定螺絲從環規上退出。 7.4將調整螺絲順時針方向旋轉,使螺紋環規上之節徑大於校正用螺紋塞規之節徑。 7.5將螺紋環規輕輕地旋轉入校正用螺紋塞規直到螺紋環規超過螺紋塞規全牙段最後 螺牙以外一牙為止(如此則可確保校正用螺紋塞規全部牙長之均勻磨損)。 7.6慢慢地以反時針方向旋轉調整螺絲直到螺紋環規與校正用螺紋塞規發生輕微之干涉。 7.7以順時針方向旋轉固定螺絲直到鎖緊為止,如此則調整螺絲將被固定而螺紋環規 之節徑也將被固定。此時螺紋環規與校正用螺紋塞規將出現稍微的干涉現象。 7.8重複數次7.6與7.7之步驟直到得到適當之調整。 7.9輕輕地將校正用螺紋塞規從螺紋環規轉出。 7.10再一次將校正用螺紋塞規旋轉入螺紋環規1 1/2牙並且測試另一面以確定螺紋環 規沒有傾斜(TAPER)之問題。 7.11必須牢記此1 1/2牙配合時之鬆緊程度,再繼續將螺紋環規旋轉入校正用螺紋塞 規之非全牙及全牙部份。此時之干涉程度必須與原來相同,但全牙部份可以有稍 微緊一點點之干涉,因為更多的牙面接觸。 7.12將校正用螺紋塞規從螺紋環規旋轉出來,並從螺紋環規之另一面旋轉入且重複步 驟7.11;此時兩牙規之干涉程度必須與步驟7.11時相同以確定節徑是平行的。 8.使用表單： 8.1【CSP005-02/儀器管理表】 8.2【CSP005-07/量規儀器校驗紀錄表】 9.相關文件： 9.1【CSP005/儀器校驗與管理作業程序】 10.參考依據： 10.1 附錄“ANSI/ASME B1.20.1 TABLE 9”表。 10.2 ansi b1.16m Gages and Gaging for Metric M Screw Threads。 10.3 ISO 1502 ISO general-purpose metric screw threads - Gauges and gauging。 10.4 ISO 965 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data。 Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads - Medium quality。 10.5 ansi/asme b1.2 Gages and Gaging for Unified Inch Screw Threads。 10.6 iso 228–2 Pipe threads where pressure - tight joints are not made on the threads –Part 2: verification by means of limit gauges。 10.7 ansi/asme b1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch)。 【ANSI/ASME B1.20.1 】TABLE 9”表